一.DWR-2型防水卷材低温柔度测试仪概述
低温柔性试验仪是为防水卷材低温柔度检测开发的,符合国标GB/T328.14-2007<<建筑防水卷材试验方法 第14部分 沥青防水卷材低温柔度性>>，此标准中明确规定低温柔度测试,必须采用机械自动测试,避免人为因素产生影响,低温柔度试验仪是检测机构、防水卷材生产企业、检测产品质量的必备设备.
二. DWR-2型防水卷材低温柔度测试仪技术参数
1. 电源220V    
2. 输入功率90V
3. 测试速率360±40mm/min
4. 测试温度-40—50℃（任意可调）
5. 试件数量5件
6. 件试件尺寸150×25mm
7. 时间设置0—99.59分（可调）
8. 弯曲轴尺寸￠20 ￠30 ￠50
三.DWR-2型防水卷材低温柔度测试仪使用方法
1.先将冷却槽放入低温箱内，加上冷冻液（用丙烯二醇和水，体积比为1：1，低于-25℃或低于-20℃的乙醇和水混合物，体积比为2：1，冷冻至所需温度，然后将柔度仪两个圆轴的距离按试件调整，即弯曲轴直径+2mm+两倍试件的厚度，将试件放在弯曲轴和托架上，再放入已冷却的低温水槽内，并且试件上端在冷冻液面下10mm。
2．将控制仪接通电源，根据标准中设置所规定的温度，时间，此时温度显示即冷却液中的温度，按一下启动键当温度达到所设置温度时，时间开始计时，达到所设置时间时，弯曲轴顶着试件以360mm/min速度开始上升，当弯曲轴停止，试验完成，检查试件有无裂纹，按下降键弯曲轴下降到起始点。
四、DWR-2型防水卷材低温柔度测试仪按键功能
   启动键：当时间温度设定好，试验条件准备好以后，按一下启动键试验自动完成。
   停止键：当电机上升、下降的时候，按一下停止键电机停止。
   上升键：按一下上升键，弯曲轴上升。
   下降键：按一下下降键，弯曲轴下降。
   设定键：按一下设定键，设定指示灯亮，此时左边窗口显示设定时间，右边窗口显示设定温度。
五、DWR-2型防水卷材低温柔度测试仪时间温度的设定
   试验前一定要根据试验要求设定好所需温度和时间，方法是按一下设定键，设定指示灯亮，温度窗口数字开始闪烁，输入需要设置的温度(按上升键数字增加，按下降键数字减少，按设定键数字可移位)，按设定键将数字移动到温度窗口第一位数字闪烁，按上升或下降键为“-”号，再按为正数；再输入需要设置的时间，连续按设定键，数字可移位。时间，温度设定完毕后按停止键数据储存，仪表返回工作状态。如按一下启动键，时间自动清零，当温度达到所设置的温度时，时间开始计时，达到所设置时间时，开始报警，弯曲轴自动顶着试件上升，如不按下启动键，按上升或下降键为手动控制。
六.DWR-2型防水卷材低温柔度测试仪注意事项
1．在柔性仪工作中，严禁直接用手触摸仪器壳体，以防低温下冻伤手。
2．试验完毕，将仪器取出低温箱，擦拭干净，放置干燥处。
3．必须接地